检 测 报 告

仪器名称：带电电缆识别仪                          型    号：DSY-6000

出厂编号： 2006043                               检验日期：  2020-6-24

| 序号 | 检验项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关机、电池图标、指示灯检验 |  |  |
| 2 | 640Hz电缆识别检验 （配合使用 示波器、信号发生器，功放工装、柔性卡钳） | 电流(单位：mA) 精度： ±(1%+0.1) 9.1-10．9ma | 0，10mA 标定及检验 相位0-180° |
| 3 | 1280Hz电缆识别检验 （配合使用 示波器、信号发生器，功放工装、柔性卡钳） | 电流(单位：mA) 精度： ±(1%+0.1) 9.1-10．9ma | 0，10mA 标定及检验 相位0-180° |
| 4 | 工频电流测量 （配合使用三相标准源、柔性卡钳） | 电流(单位:A) 精度:±(3%) ±20 | 0，200A 标定及检验 |
| 5 | 数据保存/清空 |  |  |
| 6 | 充电检测 |  |  |

结论：经上述试验检测，该带电电缆识别仪的功能满足本厂各项指标和说明书要求。经质检部门检查准予出厂。

检验员:                               审  核: